## Лист1
Хабарландыруға 1 қосымша
Лот № | Медициналық бұйымдардың атауы | қысқа сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Баға, теңге | Сома, теңге | Тауарды жеткізу мерзімі | Жеткізу шарттары (INCOTERMS 2020 сәйкес) | Тауарды жеткізу орны
1 | Гелевая карта Акросс для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус фактора. Для иммуногематологического анализатора Акросс | Область применения ТРУ Реагенты предназначены для профессиональной диагностики «in vitro» групп крови человека. Используются для определения групп крови по системе АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Качественные характеристики Диагностические карты с 8 микропробирками. Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований Форма выпуска: набор 50 шт. Технические характеристики В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B). Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1). Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2). Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2). Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1). Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). Микропробирки N/A1 и N/B должны содержать буферный раствор без антител (определение группы крови AB0 перекрестной реакции с использованием стандартных эритроцитов A1, B).. Эксплуатационные характеристики Выявляет антигены А , В, D на эритроцитах человека и антитела анти –А и анти В в сыворотке. Хранение при температуре +2-+25о С. Не хранить возле источников тепла и системы кондиционирования. | набор (50шт.) | 38 | 100254 | 3809652 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
2 | Гелевая карта Акросс для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса. Для иммуногематологического анализатора Акросс | Область применения ТРУ Реагенты предназначены для профессиональной диагностики «in vitro». Используются для скрининга и идентификации антиэритроцитарных антител, постановки пробы на совместимость по антигенам эритроцитов в непрямом антиглобулиновом тесте (проба Кумбса), прямого антиглобулинового теста (прямой реакции Кумбса) методом гель-фильтрации. Качественные характеристики П Диагностические карты с 8 микропробирками На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. Форма выпуска: набор 50штук Технические характеристики Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Эксплуатационные характеристики Функция полиспецифического антиглобулинового человеческого реактива (AHG) – определять присутствие антител IgG и анти-C3d. Хранение при температуре +2-+25о С. Не хранить возле источников тепла и системы кондиционирования | набор (50шт.) | 38 | 104066 | 3954508 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
3 | Раствор низкой ионной силы Акросс.Для иммуногематологического анализатора Акросс | Область применения ТРУ Предназначен для приготовления суспензии эритроцитов для определения групп крови, для определения и идентификации антиэритроцитарных антител, аутоконтроля, прямого антиглобулинового теста постановки реакции на совместимость по антигенам эритроцитов. Качественные характеристики Реагент в жидкой форме, готовый к использованию, стерильный. Форма выпуска: флакон 1х500мл на 200 исследований. Технические характеристики Флакон содержит буферный раствор низкой ионной силы. Раствор должен быть совместим с гелевыми картами Across System. Эксплуатационные характеристики Срок годности со дня выпуска 24 месяца. После вскрытия реагенты стабильны до истечения срока годности при соблюдении условий хранения.Хранение при температуре +2-+25о С. Транспортировка с соблюдением холодовой цепи | флакон 1х500мл | 2 | 76594 | 153188 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
4 | Стандартные эритроциты Акросс А1/В для определения группы крови. Для иммуногематологического анализатора Акросс | Область применения ТРУ Предназначены для профессиональной диагностики «in vitro» групп крови человека Стандартные эритроциты для определения группы крови AB0 перекрестным методом Качественные характеристики 0,8% суспензия эритроцитов , готовых к использованию. Стеклянные флаконы с крышками разного цвета со встроенным пипетками . Форма выпуска: Упаковка из 2 флаконов A1, B 2 x 10 мл, на 200 исследований. Технические характеристики Каждый флакон содержит не менее 10 мл человеческих эритроцитов групп А1 и B соответственно, в 0,8-% суспензии, в буферном растворе с консервантами. Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыи картами Across System. Эксплуатационные характеристики Срок годности со дня выпуска 6 недель. После вскрытия реагенты стабильны до истечения срока годности при соблюдении условий хранения. Хранение при температуре +2-+8о С. Транспортировка с соблюдением холодовой цепи | Упаковка из 2 флаконов | 24 | 23839 | 572136 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
5 | Стандартные эритроциты Акросс для скрининга антител. Для иммуногематологического анализатора Акросс | Область применения ТРУ Предназначены для скрининга антител в сыворотке доноров и реципиентов в непрямом антиглобулиновом тесте методом колоночной агглютинации Качественные характеристики 0,8% суспензия эритроцитов, готовых к использованию. Стеклянные флаконы с крышками со встроенными пипетками. Форма выпуска: Набор из 4 флаконов, 4 × 10 мл, на 200 исследований Технические характеристики Каждый флакон должен содержать не менее 10 мл человеческих эриктроцитов группы 0 в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе и с консервантами. (Эритроциты во флаконах в наборе отличаются по составу антигенов и отобраны с целью детектирования наиболее клинически значимых антител.) Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыи картами Across System. Эксплуатационные характеристики Срок годности со дня выпуска 6 недель. После вскрытия реагенты стабильны до истечения срока годности при соблюдении условий хранения.Хранение при температуре +2-+8о С. Транспортировка с соблюдением холодовой цепи | Упаковка из 3 флаконов | 30 | 43826 | 1314780 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
6 | Промывочный раствор О Акросс. Для иммуногематологического анализатора Акросс | Область применения ТРУ Раствор промывающий предназначен для работы автоматического иммуногематологического анализатора Окто М Качественные характеристики Реагент в жидкой форме, готовый к использованию. Форма выпуска: флакон в упаковке 1х500мл на 200 исследований. Технические характеристики Флакон содержит раствор для промывки системы оборудрования. Раствор должен быть совместим с системой Окто М. Эксплуатационные характеристики Срок годности со дня выпуска 24 месяца. После вскрытия реагенты стабильны до истечения срока годности при соблюдении условий хранения.Хранение при температуре +2-+25о С. Транспортировка с соблюдением холодовой цепи. | 1 флакон в упаковке по500мл | 24 | 34350 | 824400 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
7 | Микропланшет для приготовления суспензии 96 лунок для анализатора Octo-M Акросс. Для иммуногематологического анализатора Акросс | Предназначен для приготовления суспензии эритроцитов при проведении исследований на автоматическом анализаторе Octo-M Акросс. Материал : полистерол. 96 лунок. не менее 50 шт в упаковке | упаковка по 50 шт | 2 | 100179 | 200358 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
8 | Контрольные эритроциты для прямой пробы Кумбса Для иммуногематологического анализатора Акросс | Область применения ТРУ Предназначены для проведения внутрилабораторного контроля качества иммуногематологических исследований. Проверка рабочих характеристик материалов в ходе плановых тестов (используемых карт, оборудования, методик). Качественные характеристики Набор содержит 1пробирку 10 мл суспензии цельной крови человека. Технические характеристики Контрольные эритроциты для прямой пробы Кумбса содержат 3-5% эритроцитарную суспензию, сенсибилизированную анти-D в буферном растворе, содержащем консервант. Эксплуатационные характеристики Перед использованием , материал теста должен достичь комнатной температуры (18-25°С). Не допускать загрязнения после открытия пробирок. Не используйте мутные и гемолизированные реагенты. Стабильны до истечения срока, указанного на этикетке, в случае хранения в надлежащих условиях Хранение при температуре +2-+8о С. Не замораживать . Транспортировка с соблюдением холодовой цепи. | Набор -1пробирка по10 мл | 6 | 75999 | 455994 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
9 | Контроль качества Акросс Для иммуногематологического анализатора Акросс | Предназначены для проведения внутрилабораторного контроля качества иммуногематологических исследований. Проверка рабочих характеристик материалов в ходе плановых тестов (используемых карт, оборудования, методик).Содержит 4 пробирки по 4 мл суспензии цельной крови человека. Концентрация эритроцитов в каждой пробирке контроля качества Across с цельной кровью скорректирована до 25%-30%. Про бир ка Груп па кро ви Фенотип по системе Rh, Kell (KEL1) Антитела Регу-лярные Нерегу-лярные QC1 A R1R1 D+C+E-c-e+ K+ Анти-В - QC2 B R1R2 D+C+E+c+e+ K- Анти-А Анти-К QC3 AB rr D-C-E-c+e+ K- - Анти-D QC4 O R2R2 D+C-E+c+e- K- Анти-А, Анти-В - * Результаты прямой реакции Кумбса во всех пробирках отрицательны. ** Любые отличающиеся результаты должны быть исследованы. Срок годности со дня выпуска 6 недель.Перед использованием , материал теста должен достичь комнатной температуры (18-25°С). Центрифугирование при 150об/мин 10минут. Не допускать загрязнения после открытия пробирок. Не используйте мутные и гемолизированные реагенты. Стабильны до истечения срока, указанного на этикетке, в случае хранения в надлежащих условиях. Хранение при температуре +2-+8о С. Не замораживать . Транспортировка с соблюдением холодовой цепи | набор -4 пробирки по 4 мл | 12 | 170213 | 2042556 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
10 | Анти-D моноклональный реагент IgG+IgM Для иммуногематологического анализатора Акросс | Область применения ТРУ Предназначены для определение антигена D на исследуемых эритроцитах, включая определения D-слабого и D-вариантного (в том числе варианта D VI) в непрямом антиглобулиновом тестев (НАГТ) в гелевых картах Качественные характеристики Реагент в жидкой форме, готовый для использования , прозрачный, без цвета, во флаконах по 10 мл. Технические характеристики 1 флакон, содержащий не менее 10 мл реагента являющегося смесью человеческих моноклональных антител IgМ анти-D (клон RUM-1) и человеческих моноклональных антител IgG анти-D (клон MS-26) в фосфатном буфере, содержащем хлорид натрия, бычий альбумин и макромолекулярные потенциаторы. Эксплуатационные характеристики После вскрытия реагенты стабильны до истечения срока годности при соблюдении условий хранения Хранение при температуре +2-+8о С. Транспортировка с соблюдением холодовой цепи | 1 флакон по 10мл | 2 | 7156 | 14312 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
11 | Контрольные эритроциты для идентификации антител Для иммуногематологического анализатора Акросс | Область применения ТРУ Стандартные эритроциты предназначены для определения специфичности (идентификации) антител в непрямом антиглобулиновом тесте методом агглютинации в геле Качественные характеристики 0,8% суспензия эритроцитов, готовых к использованию. Стеклянные флаконы с крышками со встроенными пипетками. Форма выпуска: Набор из не менее одиннадцати флаконов, 11 флаконов по 5 мл Технические характеристики Каждый флакон должен содержать не менее 5 мл человеческих эритроцитов группы 0 в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе с консервантами. Эритроциты во флаконах в наборе отличаются по составу антигенов, должны содержать антигены соответствующие основным клинически значимым антителам и быть отобраны таким образом, чтобы анализируя в совокупности реакции агглютинации эритроцитов из каждого флакона в присутствии исследуемого образца в гелевой карте с античеловеческим глобулином методом исключения с большой вероятностью можно было установить специфичность антител в исследуемом образце. Каждая партия должна сопровождаться листом, на котором указан состав антигенов в каждом флаконе. Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыи картами Across System. Эксплуатационные характеристики Срок годности со дня выпуска 6 недель.После вскрытия реагенты стабильны до истечения срока годности при соблюдении условий хранения. Хранение при температуре +2-+8о С. Транспортировка с соблюдением холодовой цепи | Набор из 11 флаконов по 5 мл | 6 | 182964 | 1097784 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
12 | Гелевая карта Акросс для определения антигена DVI+ Для иммуногематологического анализатора Акросс | Содержит 8 микропробирок. Определение антигена DVI+. Антиген D отличается высокой иммуногенностью среди всех антигенов эритроцитов. Используемые анти-D антитела реагируют с вариантом DVI – исслед. 4-х образцов на карте. | набор (10шт.) | 1 | 75670 | 75670 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
13 | Гелевая карта Акросс для определения антител IgG Определение антител IgG на эритроцитах и в сыворотке/плазме содержит мо- носпецифический антиглобулин и используется для определения антител на поверхности эритроцитов и (или) в сыворотке/плазме. Для иммуногематологического анализатора Акросс | Содержит 8 микропробирок. Определение антител IgG на эритроцитах и в сыворотке/плазме содержит мо- носпецифический антиглобулин и используется для определения антител на поверхности эритроцитов и (или) в сыворотке/плазме. | набор (10шт.) | 3 | 104454 | 313362 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
14 | FUJI DRI-CHEM SLIDE GPT/ALT-PIIIS Аланин-аминотрансфераза (глютамино-пировиноградно-кислая трансаминаза). Для биохимического анализатора «FUJI DRI-CHEM» | Область применения ТРУ Предназначены для диагностики in vitro определения АЛТ на анализаторе «FUJI DRI-CHEM.» Качественные характеристики Слайды для определения аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме колориметрическим методом Форма выпуска: Упаковка не менее 24 шт Технические характеристики Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой . Эксплуатационные характеристики Совместимы с анализатором FUJI DRI-CHEM. Условия эксплуатации 10 - 35 ºC. Хранение при температуре +2-+8 °C.. в сухом месте | Упаковка 24 шт | 200 | 13340 | 2668000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
15 | FUJI DRI-CHEM SLIDE TP-PIIIS. Белок Для биохимического анализатора «FUJI DRI-CHEM» | Область применения ТРУ Предназначены для диагностики in vitro определения общего белка на анализаторе «FUJI DRI-CHEM.» Качественные характеристики Слайды для определения общего белка в сыворотке или плазме колориметрическим методом Форма выпуска: Упаковка не менее 24 шт Технические характеристики Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой . Эксплуатационные характеристики Совместимы с анализатором FUJI DRI-CHEM. Условия эксплуатации 10 - 35 ºC. Хранение при температуре +2-+8 °C.. в сухом месте | Упаковка 24 шт | 2 | 13026 | 26052 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
16 | Липочек Контроль «Аттестованная биохимия», Уровень 1 (12х5 мл) Для биохимического анализатора «FUJI DRI-CHEM»Для биохимического анализатора «FUJI DRI-CHEM» | C-310-5 Липочек Контроль"Аттестованная биохимия" Lyphochek Assayed Chemistry Control,уровень 1, 12х5 мл Контрольный материал для внутрилабораторного контроля качества для оценки воспроизводимости определения биохимических показателей. Работа на анализаторах различных производителей. Включает 80 показателей: Ацетаминофен; Церулоплазмин; IgM; Т3 (общий); Кислая фосфатаза (общая); Хлорид; Железо; Т3 связывание; Альбумин; Холестерин; Лактат; Т4 (свободный); Щелочная фосфатаза; Холестерин (ЛПВП); Лейцинаминопептидаза (LAP); Т4 (общий); АФП; Холинэстераза; ЛДГ; Тироксинсвязывающий глобулин; Альдолаза; КК (креатинкиназа); Липаза; Теофиллин; Альфа-1-антитрипсин; С3 Комплимент; Литий; Железо (ОЖСС); АЛТ; С4 Комплимент; Магний; Железо (НЖСС); Амилаза; Медь; Осмоляльность; Тобрамицин; Амилаза (панкреатическая); Кортизол; Простатическая кислая фосфатаза; Трансферин; Аполипопротеин А-1; Креатинин; Фосфор; Триглицериды; Аполипопротеин В; Дигоксин;; Калий; ТTГ; АСТ; Фолиевая кислота; Электрофоретический белок; Мочевина; Бикарбонаты (СО2); Гентамицин; Общий белок; Азот мочевины; Билирубин (прямой); ГГТ; Салициллаты; Мочевая кислота; Билирубин (коньюгированный); Глутаматдегидрогеназа; ПСА; Вальпроевая кислота; Билирубин (общий); Глюкоза; фенобарбитал; Ванкомицин; Глобулин; Гаптоглобин; Фенитоин; Витамин В12; Кальций; Альфа-гидроксибутират дегидрогеназа; Салициллаты; Кальций (ионизированный); Бета-ХГЧ; Натрий; Карбамазепин; IgA; Цинк; РЭА; IgG; Т3 (свободный). Лиофилизированная форма. Основа - человеческая сыворотка. Не требует специального разбавителя. Уровень концентрации – нормальный | упаковка 12 флаконов по 5 мл | 1 | 345000 | 345000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
17 | Липочек Контроль «Аттестованная биохимия», Уровень 2 (12х5 мл) Для биохимического анализатора «FUJI DRI-CHEM» | C-315-5 ЛИПОЧЕК КОНТРОЛЬ "АТТЕСТОВАННАЯ БИОХИМИЯ", УРОВЕНЬ 2, 12Х5 МЛ BIO-RAD LABORATORIES, INC. (США) C-315-5 Липочек Контроль C-315-5 Липочек Контроль"Аттестованная биохимия" Lyphochek Assayed Chemistry Control, уровень 2, 12х5 мл Контрольный материал для внутрилабораторного контроля качества для оценки воспроизводимости определения биохимических показателей. Основа – человеческая сыворотка. Работа на анализаторах различных производителей. Лиофилизированная форма выпуска. Включает 80 показателей: Ацетаминофен; Церулоплазмин; IgM; Т3 (общий); Кислая фосфатаза (общая); Хлорид; Железо; Т3 связывание; Альбумин; Холестерин; Лактат; Т4 (свободный); Щелочная фосфатаза; Холестерин (ЛПВП); Лейцинаминопептидаза (LAP); Т4 (общий); АФП; Холинэстераза; ЛДГ; Тироксинсвязывающий глобулин; Альдолаза; КК (креатинкиназа); Липаза; Теофиллин; Альфа-1-антитрипсин; С3 Комплимент; Литий; Железо (ОЖСС); АЛТ; С4 Комплимент; Магний; Железо (НЖСС); Амилаза; Медь; Осмоляльность; Тобрамицин; Амилаза (панкреатическая); Кортизол; Простатическая кислая фосфатаза; Трансферин; Аполипопротеин А-1; Креатинин; Фосфор; Триглицериды; Аполипопротеин В; Дигоксин;; Калий; ТTГ; АСТ; Фолиевая кислота; Электрофоретический белок; Мочевина; Бикарбонаты (СО2); Гентамицин; Общий белок; Азот мочевины; Билирубин (прямой); ГГТ; Салициллаты; Мочевая кислота; Билирубин (коньюгированный); Глутаматдегидрогеназа; ПСА; Вальпроевая кислота; Билирубин (общий); Глюкоза; фенобарбитал; Ванкомицин; Глобулин; Гаптоглобин; Фенитоин; Витамин В12; Кальций; Альфа-гидроксибутират дегидрогеназа; Салициллаты; Кальций (ионизированный); Бета-ХГЧ; Натрий; Карбамазепин; IgA; Цинк; РЭА; IgG; Т3 (свободный). Уровень концентрации – патологический. | упаковка 12 флаконов по 5 мл | 1 | 345000 | 345000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
18 | Бест анти-ВГС- стрип | Бест анти-ВГС- стрип ). Скрининговый набор реагентов предназначен для выявления иммуноглобулинов классов G и М, к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови человека. Микропланшеты стрипованные по 8 лунок, 96 анализов. Набор содержит: планшет, положительный контрольный образец, отрицательный контрольный образец, коньюгат, раствор для разведения сывороток, раствор для разведения конъюгата, раствор для предварительного разведения,концентрат фосфатно – солевого буферного раствора с твином, субстратный буферный раствор, тетраметилбензидин, стоп-реагент | набор | 4 | 35000 | 140000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
19 | Бест- анти ВГС подтверждающий | Бест- анти ВГС подтверждающий .«Скрининговый набор реагентов предназначен для выявления иммуноглобулинов классов G и М, к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С в сыворотке (плазме) крови с целью подтверждения положительных результатов ИФА, полученных при скрининге. 96 луночные микропланшеты по 8 лунок, на 48анализов. Набор содержит: планшет, отрицательный контрольный образец, положительный контрольный образец,коньюгат, раствор для разведения сывороток, раствор для предварительного разведения, раствор для разведения конъюгата, концентрат фосфатно – солевого буферного раствора с твином, субстратный буферный раствор, тетраметилбензидин, стоп-реагент. | набор | 4 | 45000 | 180000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
20 | Вектогеп В - HBs-антиген | Вектогеп В-HBs-антиген - стрип .Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg. Одностадийная постановка, с однократным внесением конъюгата, с чувствительностью 0,05МЕ/мл и 0,05 ед П-Э/мл; и 0,01МЕ/мл и 0,01 ед П-Э/мл при разных процедурах проведения анализа. Количество определений 96, формат планшета стрипированный. Возможность использования набора в автоматических анализаторах открытого типа. Жидкий слабоположительный образец с концентрацией 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg, контрольный положительный образец с концентрацией 4,0±2,0 МЕ/мл HBsAg. Объем исследуемого образца не более 100 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Возможность проведения ферментативной реакции с хромогеном в защищенном от солнечного света месте при 18-25ºС или при 37ºС. Условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 4. Срок годности набора 24 мес., дробное использование набора может быть реализовано в течение 12 мес. Наличие пленки для заклеивания планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. | набор | 4 | 35000 | 140000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
21 | Вектогеп В-HBs-антиген - подтверждающий тест - стрип | Вектогеп В-HBs-антиген - подтверждающий тест - стрип (0558).Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg. Одностадийная постановка с однократным внесением конъюгата, с чувствительностью 0,05МЕ/мл (0,05нг/мл) и 0,01МЕ/мл (0,01нг/мл) при разных процедурах. Количество определений 48, формат планшета стрипированный. Жидкий слабоположительный образец с концентрацией 0,2±0,1 МЕ/мл (HBsAg ayw 3 субтипа, контрольный положительный образец с концентрацией 4±2 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа, объем сыворотки или плазмы крови не более 100 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС, условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 6. Срок годности набора 12 мес. дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. | набор | 4 | 36000 | 144000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
22 | Рекомбибест антипаллидум-суммарные антитела | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum. Количество определений – 96 (12х8). «Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный. Выявление IgM, IgG, IgA к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека. Количество определений 96 (12х8). ТМБ концентрат или раствор готовый для использования. Время анализа не более 1 час 25 мин. Дробное использование набора может быть реализовано в течение 12 месяцев. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: пакета для планшета типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Срок годности: не менее 24 месяцев | набор | 4 | 35000 | 140000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
23 | Рекомбибест антипаллидум igG | Рекомбибест антипаллидум igG стрип 1852.«Скрининговый набор реагентов, предназначен для выявления специфических антител igG к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человека методом иммуноферментного анализа. Микропланшеты стрипованные по 8 лунок, 96 тестов. Набор содержит: планшет разборный, положительный контрольный образец, отрицательный контрольный образец, коньюгат, раствор для предварительного разведения, раствор для разведения сывороток, раствор для разведения конъюгата, концентрат фосфатно – солевого буферного раствора с твином, субстратный буферный раствор, тетраметилбензидин, стоп-реагент. | набор | 12 | 32000 | 384000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
24 | КомбиБест ВИЧ1,2 АГ/АТ - | КомбиБест ВИЧ1,2 АГ/АТ - стрип ( Д - 0152).Скрининговый набор реагентов предназначен для одновременного выявления антигена Р24 ВИЧ-1 и антител кВИЧ-1 и ВИЧ-2 всыворотке (плазме) крови.. Микропланшеты стрипованные по 8 лунок, 96 анализов.Набор содержит: планшет, положительный контрольный образец , отрицательный контрольный образец, коньюгат, раствор для разведения сывороток, раствор для разведения конъюгата, раствор для предварительного разведения,концентрат фосфатно – солевого буферного раствора с твином, субстратный буферный раствор, тетраметилбензидин, стоп-реагент. Набор/Жиынтық 8 55500 444000 АО Вектор Бест, Россия | набор | 8 | 65000 | 520000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
25 | Диагностикум бруцеллезный антигенный жидкий для реакции агглютинации | Гомогенная жидкость синего цвета, состоящая из убитых нагреванием бруцелл в 6%-ном растворе натрия хлористого. Серологическая диагностика бруцеллеза и подтверждение методом Райта.( 4 фл по 15мл в коробке). | набор | 6 | 21500 | 129000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
26 | B-30 контроль для гематолоического анализатора MINDRAY BC-3600 (закрытая система) | Контрольная кровь М-30 (закрытая система) Согласно годовой заявке Набор (3 фпробирки) Используется для калибровки гематологического анализатора MINDRAY BC-3600. Требуется при внутрилабораторном контроле качества общего анализа крови. Показатели Величина показателей Пластиковая упаковка с 3 пластиковыми пробирками Набор контрольных образцов крови с нормальным (N) высоким (H) низким(L) содержанием показателей крови.. Упаковка должна иметь штрих код, совместимый со считывателем-сканером бар-кодов для закрытой системы гематологического анализатора MINDRAY BC-3600 Normal-1 пробирка High-1 пробирка Low -1 пробирка Температура +2+8 С | набор (3пробирки H, N, L) | 12 | 87000 | 1044000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
27 | М-30 D DILUENT для гематолоического анализатора MINDRAY BC-3600 (закрытая система) | М-30 Diluent для гематолоического анализатора MINDRAY BC-3600 (закрытая система) Канистра 20л Согласно годовой заявке, с остаточным сроком годности не менее 60% для гематологического анализатора MINDRAYBC-3600. Требуется при определении гемоглобина, гематокрита, клеток в компонентах крови при исследовании компонентов. Показатели Величина показателей Прозрачность Цвет Запах прозрачная бесцветная жидкость специфический Изотонический раствор Картонная канистра внутри полипропиленовая емкость с жидкостью Упаковка должна иметь штрих код, совместимый со считывателем-сканером бар-кодов для закрытой системы гематологического анализатора MINDRAY BC-3600 Хранится при температуре +2..+30°С | канистра (20л) | 5 | 43200 | 216000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
28 | M-30 R RINSE для гематолоического анализатора MINDRAY BC-3600 (закрытая система) | M-30 R RINSE для гематолоического анализатора MINDRAY BC-3600 (закрытая система) Канистра 20л для гематологического анализатора MINDRAY BC-3600. Требуется для очистки анализатора при определении гемоглобина, гематокрита, клеток в компонентах крови при исследовании качества компонентов. Показатели Величина показателей Прозрачность Цвет Запах Прозрачная бесцветная жидкость специфический M-30 R RINSE картонная канистра внутри полипропиленовая емкость с жидкостью Упаковка должна иметь штрих код, совместимый со считывателем-сканером бар-кодов для закрытой системы гематологического анализатора MINDRAY BC-3600 Хранится при температуре +2..+30°С | канистра (20л) | 6 | 46600 | 279600 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
29 | M-30 CELLYSE для гематолоического анализатора MINDRAY BC-3600 (закрытая система) | M-30 CELLYSE для гематологического анализатора MINDRAY BC-3600 (закрытая система) Флакон500мл для гематологического анализатора MINDRAY BC-3600. Требуется при определении гемоглобина в компонентах крови при исследовании качества компонентов. Показатели Величина показателей прозрачностьЦвет Запах прозрачная бесцветная жидкость специфический Реагент для определения гемоглобина M-30 CELLYSE Пластиковый флакон объемом 0,5 литра. Упаковка должна иметь штрих код, совместимый со считывателем-сканером бар-кодов для закрытой системы гематологического анализатора MINDRAY BC-3600 Хранится при температуре +2..+30°С | флакон 500мл | 6 | 43200 | 259200 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
30 | M-30 P PROBE CLEANSER для гематолоического анализатора MINDRAY BC-3600 (закрытая система) | M-30 P PROBE CLEANSER для гематолоического анализатора MINDRAY BC-3600 (закрытая система) Упаковка (12флакон) Согласно годовой заявке для гематологического анализатора MINDRAY BC-3600. Требуется для очистки анализатора после проведения цикла анализов качества компонентов крови. Показатели Величина показателей Цвет Прозрачность цвета жидкость, С желтизной Прозрачная жидкость M-30 P PROBE CLEANSER для очистки гематологического анализатора в пластмассовом флаконе. Объем флакона 17мл Хранится при температуре +2..+30°С | упаковка (12 фл) | 2 | 3580 | 7160 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
31 | Mythic 18 DILUENT (закрытая система) Для гематологического анализатора Mythic 18 | Mythic 18 DILUENT (закрытая система). Канистра 20л. Согласно годовой заявке, со сроком годности не менее 60%. для гематологического анализатора Mythic 18 . для гематологического анализатора Mythic 18 . Требуется при определении гемоглобина, гематокрита, клеток в компонентах крови при исследовании компонентов. Изотонический раствор Прозрачность прозрачная. Цвет бесцветная жидкость. Запах отсутствует. Mythic 18 DILUENT (закрытая система) Пластиковая канистра белого цвета. Объем канистры 20 литров. На упаковке наличие штрих кода, для считывания сканером анализатора Mythic 18/ Хранится при температуре +2..+30°С. | канистра (20л) | 1 | 63000 | 63000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
32 | Mythic 18 Enzymatic Cleaning Solution Для гематологического анализатора Mythic 18 (Закрытая система) | Mythic 18 Enzymatic Cleaning Solution (Закрытая система). Ферментативный очищающий раствор. Mythic 18 Enzymatic Cleaning Solution пластиковый флакон. Объем флакона 1л. Прозрачность - прозрачная, цвет - бесцветная жидкость, запах - специфический. Требуется для очистки анализатора после проведения цикла, анализов качества компонентов крови | флакон 1л | 1 | 16500 | 16500 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
33 | Mythic 18 Cyanide free Lytic Solution (закрытая система) Для гематологического анализатора Mythic 18 | Mythic 18 Cyanide free Lytic Solution/ Mythic 18 лизирующий реагент. кат№ HM18-008-1 (закрытая система). Канистра 1,0 л. Согласно годовой заявке, со сроком годности не менее 60%. для гематологического анализатора Mythic 18. Предназначен для разрушения оболочки эритроцитов и равномерного распределения гемоглобина в растворе в процессе измерения. Прозрачность прозрачная. Цвет бесцветная жидкость. Запах отсутствует. Mythic 18 DILUENT закрытая система. Пластиковая канистра белого цвета. Объем канистры 1,0. На упаковке наличие штрих кода, для считывания сканером анализатора Mythic 18. Хранится при температуре. +18..+30°С. | флакон 1л | 1 | 29000 | 29000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
34 | Кровь контрольная для гематологического анализатора Mythic 18, ORPHEE SA, (закрытая система)Для гематологического анализатора Mythic 18 | Кровь контрольная для гематологического анализатора Mythic 18, производитель ORPHEE SA, Швейцария (закрытая система) Набор с 3 пробирками Согласно годовой заявке для калибровки гематологического анализатора Mythic 18. Требуется при контроле качества общего анализа крови. Показатели Величина показателей Пластиковая упаковка с 3пробирками Набор контрольных образцов крови с нормальным (N) высоким (H) низким(L) содержанием показателей крови. На упаковке наличие штрих кода, для считывания сканером анализатора Mythic 18 Normal -1 пробирка High-1 пробирка Low-1 пробирка Соблюдение условия холодовой цепи +2..+8°С | набор (3пробирки H, N, L) | 2 | 78000 | 156000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
35 | BD Leucocount™ Combo Control Kit Для проточного цитометра BD FACSCalibur | BD Leucocount™ Combo Control Kit. Комбинированный контрольный набор, включающий два контроля: BD Leucocount™ RBC Control - Low, High (низкий, высокий), BD Leucocount™ PLT Control - Low, High(низкий, высокий), BDLeucocount™ ComboControlKitкартонная коробка (4 пластиковые пробирки с красными пробками). Используется для валидации методик определения остаточных клеток и для внутрилабораторного контроля качества исследований. | набор | 4 | 286000 | 1144000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
36 | BD Plasma™ Count Kit Для проточного цитометра BD FACSCalibur | 2 "BD Plasma™ Count Kit. "BD Plasma™ Count Kit. BDPlasma™ CountKitНабор реагентов для подсчета остаточных клеток в плаз-ме. В состав набора входит: 1) Реагент А: тиазоловый оранжевый в стабилизационном буфере. 2) Реагент B: антитела CD235a FITC/ CD41a PerCP-Cy™ 5.5; 3) пробирки BD Trucount™ пластиковые пробирки BD с ме-таллическим удерживателем осадка на дне, содержащие лиофилизированный осадок флуоресцентных частиц размером 4,2мкм. Пробирки находятся в фольгированной упаковке. Картонная упаковка содержащая реагенты А,В и пластиковые пробирки. Используется для подсчета остаточных лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов в плазме. " Набор/жиынтық 7 756500 5295500 США, Becton Dickinson and Company BD Biosciences февраль-1 | набор (50 определений) | 5 | 990590 | 4952950 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
37 | BD CaliBRITE Beads Для проточного цитометра BD FACSCalibur | BD CaliBRITE Beads. Ампулы с микросферами из полиметилметакрилата размер. объем немеченых частиц 6 мкм: 2,5 мл. объем меченых FITC 1,25 мл частиц меченых PE, 1,25 мл частиц меченых PerCP 1,25 мл частиц Все формы поставляются в стабилизированном буферном солевом растворе 0,1 % азида натрия. На 25 тестов. 1,25 мл частиц. BDCaliBRITEBeads в картонной упаковке 4 пластиковых флакона с белой, зеленой, оранжевой и розовой крышкой.Частицы используются для регулировки настроек прибора, установки компенсации флуоресценции, а также для проверки чувствительности прибора. " | набор | 4 | 382000 | 1528000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
38 | BD™ FACSClean Solution Для проточного цитометра BD FACSCalibur | "BD™ FACSClean Solution. Деконтаминационный раствор. Прозрачность - прозрачная. Цвет - бесцветная жидкость. Запах- специфический запах хлора. BD™ FACSCleanSolution Картонная канистра внутри полипропиленовая емкость с жидкостью.Объем канистры 5л. Для дезинфекции проточной кюветы и системы вакуумного удержания капель." | канистра 5л | 1 | 92000 | 92000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
39 | BD™ FACSFlow Sheath Fluid Для проточного цитометра BD FACSCalibur | BD™ FACSFlow Sheath Fluid. BD™ FACSFlowSheathFluid Проточная жидкость. Тара картонная внутри полипропиленовая емкость с жидкостью. Объем канистры 20 литров. Применяется для подачи образца в кювету цитометра. Является рабочим раствором прибора FacsCalibur. Используется для промывки проточной кюветы и системы вакуумного удержания капель. | канистра 20л | 4 | 77000 | 308000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
40 | BD CellWASH™ - Для проточного цитометра BD FACSCalibur | BD CellWASH™ для проточного цитометра BD FACSCalibur Канистра 5л Согласно годовой заявке Прозрачная бесцветная жидкость для разведения проб при проведении исследований плазмы на остаточные клетки Показатели Величина показателей Прозрачность Цвет Запах Прозрачная бесцветная жидкость специфический BDCellWASH™ - картонная тара внутри полипропиленовая емкость с жидкостью. Канистра 5л Хранение при температуре +2..+30°С | канистра 5л | 1 | 77400 | 77400 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
41 | BD™ Detergent Solution Concentrate Для проточного цитометра BD FACSCalibur | BDR Detergent Solution Concentrate для проточного цитометра BD FACSCalibur Флакон 15 мл Согласно годовой заявке Для очистки проточной кюветы и системы вакуумного удержания капель Показатели Величина показателей Деконтаминационный раствор. Прозрачность Цвет Запах прозрачная бесцветная жидкость специфический запах Полипропиленовая емкость с жидкостью. Объем флакона 15 мл Хранится при температуре +20..+30°С | флакон (концентрат 15мл) 1 литр | 4 | 62000 | 248000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
42 | Пробирки Falcon Для проточного цитометра BD FACSCalibur | Пробирки Falcon с крышкой для проточного цитометра BD FACSCalibur Согласно годовой заявке Упаковка (125шт) Для проведения калибровки проточного цитометра Показатели Величина показателей Пластмассовые, многоразовые с крышкой Пробирки Falconразмер В пакетированной упаковке 125шт пробирок 12×75мм Хранится при температуре 0..+40°С | упаковка (125 пробирок) | 1 | 20840 | 20840 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
43 | Кюветы для коагулометра TS-4000 | Кюветы для коагулометра TS-4000 Упаковка (в упаковке 700 кювет) Согласно годовой заявке Используется для исследования факторов гемостаза при определении качества криопреципитата и СЗП в коагулометре TS-4000 Показатели Величина показателей Пластиковые прозрачные одноразовые кюветы для использования в коагулометре TS-4000. соединены по 4штуки Высота кюветы - 30мм Длина 4х спаренных кювет с бортиком - 65мм Ширина кюветы с бортиком - 16мм внутренний размер ячейки кюветы 12мм×12мм Пластиковые одноразовые спаренные кюветы в картонной упаковке. Одна общая картонная упаковка содержит 700 кювет Хранится при температуре +2..+30°С | упаковка (700 микрокювет) | 1 | 150000 | 150000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
30581402
Барлығы:
| Бас медбике ___________________ Булгакова Н.В |  | ҚТБ меңгерүші ____________________Екимцева Е.А.
СББ меңгерушісі_________________Зубова О.Б.