## Лист1
Хабарландыруға 1 қосымша
Лот № | Медициналық бұйымдардың атауы | қысқа сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Баға, теңге | Сома, теңге | Тауарды жеткізу мерзімі | Жеткізу шарттары (INCOTERMS 2020 сәйкес) | Тауарды жеткізу орны
1 | Bio Vue ABO Rh-D Combo Cassettes / Кассеты для определения резус-фактора и группы крови прямой и обратной реакцией. Для иммуногематологического анализатора ORTO VISION | Область применения : Лабораторная диагностика. Качественный тест на определение группы крови ABO и антигенов D (RH1) в человеческих эритроцитах, а также ожидаемых антител группы крови на иммуногематологических анализаторах Auto/Vue Innova и Ortho Vision. Качественные характеристики Описание компонентов Колонка 1: Анти-А реактив для определения групп крови Смесь кошачьих Анти-А моноклональных антител (IgM). FD и C Голубой, номер 1Колонка 2: Анти-В реактив для определения групп крови Смесь кошачьих Анти-В моноклональных антител (IgM) FD и C Желтый, номер 5Колонка 3: Анти-D реактив для определения групп крови (Анти-RH1) Анти- D моноклональные антитела (человеческие класса IgM)Колонка 4: Контроль Усилитель, оптимизированный для использования в качестве контроля при определении групп кровиКолонки 5 и 6: Растворитель для обратной реакции Усилитель, оптимизированный для использования в качестве контроля при обратной реакции определения групп крови. Технические характеристики Реактивы для определения групп крови Анти-А (Моноклональные), Анти-В (Моноклональные), Анти-D (Моноклональные), содержащиеся в кассете специфично агглютинируют эритроциты человека, если на них присутствует соответствующий антиген.Анти-А реактив позволяет выявлять большинство образцов слабых подгрупп антигена А (например, A2, A3 и Ax) и может выявлять ранее нераспознанный антиген А у небольшой части лиц из группы В, обозначаемой как B(A).5 Этот реактив не реагирует с полиагглютинируемыми Tn клетками.Анти-В реактив позволяет выявлять некоторые образцы слабых подгрупп антигена В (например, B3, Bx, Bm). Этот реактив не реагирует с приобретенным антигеном В или с полиагглютинируемыми Tn клетками.Анти-D реактив позволяет выявлять большинство образцов слабого и частичного антигена D (включая слабый антиген D типов 1, 2, 3, 4.0, а также категорий II, III, IV, V, VII, DBT и RoHar). Он не реагирует с VI клетками категорий 9 of 9 D (6).Кассеты состоят из 6 колонок, содержащих забуференный раствор бычьего альбумина, макромолекулярные усилители, а также консерванты 0,1% (весо-объемных) азид натрия и 0,01 М этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА). Комплектация: 1 упаковка - 400 кассет. Инструкция по применению на казахском и русском языках. Эксплуатационные характеристики Хранить в вертикальном положении. Температура хранения - +2 - +25°С.требование: соблюдение холодовой цепи | Упаковка - 400 кассет | 8 | 628100 | 5024800 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
2 | 3 % Affirmagen 2 ( A1+ B) Red Cells / 3% Ст. эритроциты для определения группы крови Аффирмаджен (А1,В) Для иммуногематологического анализатора ORTO VISION | Область применения ТРУ Лабораторная диагностика. Определение группы крови по системе АВО перекрестным методом на иммуногематологических анализаторах «Auto/Vue Innova» "/Ortho Vision. Качественные характеристики Панель эритроцитов содержащие антигены системы ABO: A1, B. Affirmagen. В каждом флаконе содержится 3% взвесь смеси Rh отрицательных (D-, C-, E-) эритроцитов человека в забуференном фосфатно-цитратным буфером растворителе, к которому добавлены пурин, стероид и нуклеозид с целью поддержать реакционную способность и/или отсрочить гемолиз в течение обозначенного срока. Для предотвращения контаминации бактериями добавлены хлорамфеникол (1: 3 000), неомицина сульфат (1:10000), гентамицин (1:20000). Для предотвращения гемолиза, опосредуемого комплементом, добавлена ЭДТА. Набор из двух флаконов : по одному, содержащему А1 и В эритроциты. Технические характеристики Технические характеристики: Комплектация: 1 набор - 2 флакона по 3 мл стандартных эритроцитов. Эксплуатационные характеристики Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи. | набор - 2 флакона по 3 мл | 27 | 20915 | 564705 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
3 | Одноразовые штативы для разведения ORTHO VISION Для иммуногематологического анализатора ORTO VISION | Область применения ТРУ Лабораторная диагностика. Для приготовления суспензии эритроцитов 3% при типировании антигенов системы АВО, RH и КЕЛЛ, для приготовления суспензии эритроцитов 0,8% для проведения тестов на совместимость, аутоконтроля и прямого антиглобулинового теста, а также для приготовления разведений сыворотки реципиента при титровании с использованием кассет на иммуногематологическом анализаторе «OrthoVision». Качественные характеристики Технические характеристики Лотки для разбавления одноразовые. Комплектация: 180 шт по 16 лунок (2880 тестов)Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Эксплуатационные характеристики Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи. | 180 шт по 16 лунок в наборе | 3 | 64455 | 193365 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
4 | 7% бычий сывороточный альбумин (BSA) ORTНOтм12х5мл Для иммуногематологического анализатора ORTO VISION | Область применения ТРУ Лабораторная диагностика. Качественные характеристики Промывающий раствор для анализатора OrthoVision Технические характеристики Комплектация: 1 упаковка - 12 флакон по 5 мл. Инструкция по применению на казахском и русском языках. Эксплуатационные характеристики температура хранения: +2 - +8° C.Не замораживать. Требование: соблюдение холодовой цепи. | 1 упаковка - 12 флакон по 5 мл | 12 | 58510 | 702120 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
5 | 3% Resolve A Red Cells Панель для идентификации антител Для иммуногематологического анализатора ORTO VISION | Область применения ТРУ Лабораторная диагностика. Панель для идентификации непредвиденных антител групп крови, используется при работе на иммуногематологическом анализаторе "Auto/Vue Innova" Технические Качественные характеристики Панель состоит из 11 флаконов, содержащих 3% суспензию индивидуальных донорских эритроцитов группы 0 в растворе низкой ионной силы. Технические характеристики Комплектация: 1 набор содержит 11 флаконов по 3 мл. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Эксплуатационные характеристики Температура хранения - +2 - +8°С.Требование: соблюдения холодовой цепи | 1 набор содержит 11 флаконов по 3 мл | 4 | 206745 | 826980 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
6 | Раствор слабой ионной силы Bliss (3х10мл) Для иммуногематологического анализатора ORTO VISION | Область применения ТРУ Лабораторная диагностика. Приготовления суспензии эритроцитов 3% при типировании антигенов, для приготовления суспензии эритроцитов 0,8% для проведения тестов на совместимость, аутоконтроля и прямого антиглобулинового теста с использованием кассет на иммуногематологическом анализаторе «OrthoVision». Качественные характеристики Раствор низкой ионной cbks. Прозрачная бесцветная жидкость Технические характеристики Комплектация: 3флакон – по 10 мл раствора. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Эксплуатационные характеристики Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи | 1 упаковка- 3флакона – по 10 мл | 6 | 24465 | 146790 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
7 | BioVue Anti-Human Polyspecific Cassettes (400 кассет) Для иммуногематологического анализатора ORTO VISION | Область применения ТРУ Анти-IgG, -C3d; полиспецифичный реагент используется для установления факта наличия или отсутствия иммуноглобулинов и/или компонентов комплемента на эритроцитах человека. Данный реагент подходит для прямого и непрямого антиглобулинового тестирования, включая скрининг и идентификацию антител, а также для проб на перекрестную совместимость, типирования и аутоконтроля на иммуногематологических анализаторах Auto/Innova и Ortho Vision. Качественная процедура для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента Качественные характеристики Лабораторная диагностика. Кассеты Poly Ortho BioVue System состоят из 6 колонок, содержащих буферный раствор с бычьим альбумином и макромолекулярными потенцирующими средствами, а также консервантами 0,1% (смешанный процент) натрия азид и 0,01 M этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА). Кассеты с антителами к глобулину человека Анти-IgG, -C3d; полиспецифичные. Описание компонентов Колонки 1 - 6: антитела к глобулину человека, анти- IgG, -C3d; полиспецифичные анти-IgG (кроличьи), анти-C3b (мышиные моноклональные) клон F7G3, анти- C3d (мышиные моноклональные) клон C4C7. FD&C голубой, номер 1, FD&C желтый, номер 5Диагностические карты с 6 микропробирками. Технические характеристики В микропробирках содержатся антитела к человеческому глобулину, Анти-IgG (кроличий), Анти-C3b (мышиные моноклональные, клон F7G3), Анти-C3d мышиные моноклональные, клон C4C7). Комплектация: 1 упаковка – 400 кассет. Инструкция по применению на казахском и русском языках. Эксплуатационные характеристики Функция полиспецифического антиглобулинового человеческого реактива (AHG) – определять присутствие антител IgG и анти-C3d. Хранить в вертикальном положении. Температура хранения +2 - +25°С. Не хранить возле источников тепла и системы кондиционирования | 1 упаковка – 400 кассет | 3 | 800295 | 2400885 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
8 | 0.8% Surgiscreen(3Cell Screen)Red Cells Для иммуногематологического анализатора ORTO VISION | Область применения ТРУ Лабораторная диагностика. Предназначены для проведения скрининга антиэритроцитарных антител на иммуногематологических анализаторах Auto/Vue Innova и Ortho Vision Качественные характеристики Показатели Величина показателей Трехкомпонентный набор. В каждом флаконе содержится 0,8% суспензия индивидуальных донорских клеток группы O в растворителе низкой ионной силы с добавлением пурина и нуклеозидов для поддержания реакционной способности и/или торможения гемолиза в период датирования. Для предотвращения бактериальной контаминации были добавлены триметоприм (160 мкг/мл) и сульфаметоксазол (800 мкг/мл). Сопутствующий профиль антигенов ANTIGRAM содержит антигены, представленные в каждом эритроцитарном реагенте. Антигены, присутствующие на поверхности эритроцитов каждого из реагентов, указаны на прилагаемом вкладыше антигенного профиля ANTIGRAM 0,8% суспензия эритроцитов, готовых к использованию. Форма выпуска: Набор из 3 флаконов, 3 × 10 мл, на 200 исследований Технические характеристики Расширенный 3-х клеточный набор в виде 0,8% суспензий эритроцитов группы О, содержащих наиболее клинически значимые, а также редкие антигены. • Каждый флакон содержит эритроциты индивидуального донора с фенотипом R1R1 или R1 wR1 (Surgiscreen I), R2R2 (Surgiscreen II) и rr (Surgiscreen III). • Обязательное наличие следующих антигенов: D, C, E,c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, Lea, Leb, S, s, M, N, P1. • Все клетки Vw-, Wra- и HLA-отрицательные. Гомозиготная экспрессия Fya, Fyb, Jka, Jkb, S и M. Эксплуатационные характеристики После вскрытия реагенты стабильны до истечения срока годности при соблюдении условий хранения.Хранение при температуре +2-+8о С. Транспортировка с соблюдением холодовой цепи | Набор из 3 флаконов по 10 мл | 24 | 35387 | 849288 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
9 | Набор для выделения ДНК человека на мембранной колонке из 0,5-1 мл ЭДТА-/цитратного биологического материала | Область применения ТРУ HLA-типирование. Предназначен для выделения ДНК человека из 0,5-0,9 мл цельной крови (цитратной или с EDTA) на мембранных колонках Качественные характеристики Лизис-раствор ELB и BLB, отмывочный раствор, элюирующий буфер-реагенты жидкие, бесцветные, прозрачные. Набор – на 250 выделений. Технические характеристики 1. Буферные растворы для двухэтапного эрилизиса по 15 мл: ELB A – 2 шт, ELB B – 2 шт; 2. Лизирующий раствор 125 мл – 1 шт; 3. Связывающий раствор 125 мл – 1 шт; 4. Отмывочный раствор 60 мл – 2 шт; 5. Буфер, элюирующий ДНК, 50 мл – 2 шт; 6. Мембранные колонки – 250 шт; 7. Пробирки 2 мл с крышкой – 250 шт; 8. Пробирки 2 мл без крышки – 250 шт; 9. Пробирки 1,5 мл с крышкой – 250 шт; 10. Инструкция к применению на русском и казахском языках - 1шт. Хранение при комнатной температуре в сухом месте | Набор – на 250 выделений | 1 | 581980 | 581980 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
10 | Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для диагностики антигенов системы HLA I и II классов (HLA-DRB1*/DQB1*) методом ПЦР SSP одного образца на одном 96-ти луночном планшете HLA-DRB1*/DQB1* Циклерплатная система | Набор содержит: 1. комбинации высокоспецифичных лиофилизированных праймеров 2х32: DRB1*01-DRB1*16, DRB3*/DRB4*/DRB5*, DQB1* 02-DQB1*06, нанесенных на дно микропробирок в 96-луночных планшетах для ПЦР, включая негативный контроль, 2. раздельные оптимизированные буферные растворы для сборки ПЦР-смеси и проведения амплификации, 3. стрипованные по 8шт. крышки для ПЦР-планшетов – не менее 120 шт, 4. рабочая концентрация ДНК – 50-100нг/мкл, 5. необходимый объем iTaq ДНК-полимеразы с активностью 5U/мкл на одно исследование – не более 2,8 мкл, 6. необходимый объем ДНК – не более 85 мкл. Набор предназначен для одновременного генотипирования 2-х образцов ДНК по локусам HLA-DRB1*/DQB1* в формате одного 96-луночного планшета методом ПЦР SSP. Набор – на не менее чем 20 типирований. | упаковка 20 планшетов | 1 | 485925 | 485925 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
11 | Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для диагностики антигенов системы HLA I и II классов (HLA-А/В/DRB1*) методом ПЦР SSP одного образца на одном 96-ти луночном планшете (HLA-А/В/DRB1*) Циклерплатная система | Область назначения: набор предназначен для генотипирования по системе НLA исследуемого материала по генам HLA-A*/B*/DRB1. Функциональность: наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах и генотипирования 1-го исследуемого образца одновременно по трем локусам HLA-A*/B*/DRB1* в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. Упаковка рассчитана на 20 типирований. Техническая характеристика: состав ПЦР планшеты с 96 комбинацией высокоспецифичных праймеров: A*01-A*80, B*07-B*95, DRB1*01-DRB1*16 и DRB3*, DRB4*, DRB5*, нанесенных на дно микропробирок в 96-луночных планшетах для ПЦР, включая негативный контроль. Область применения: HLA-генотипирование Комплектация: 1. ПЦР планшета с 96 комбинацией высокоспецифичных праймеров 2. Буферные растворы для сборки ПЦР-смеси и проведения амплификации: -буфер D 1,5мл – 4 шт, - буфер Y 4мл – 4 шт, 3. стрипованные по 8 штук пластиковые крышки для закрывания ПЦР-планшет – 20 шт, 4. Руководство по эксплуатации, таблица специфичности, схема оценки и рабочий бланк Эксплуатационная характеристика: ПЦР планшета храниться и транспортируется в плюс 4/8°С, буферные растворы хранятся и транспортируется при минус 18°С. | упаковка 20 планшетов | 1 | 872540 | 872540 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
12 | Фермент Taq ДНК полимераза с активностью 5 U в 1 мкл, | Область применения ТРУ HLA-типирование, ДНК полимераза iTaq DNA Polymerase необходима для получения многократных копии дезоксирибонуклеиновой кислоты при проведении ПЦР реакции. Качественные характеристики iTaq DNA полимераза – hot - start полимераза инактивированная антителами, активностью 5 U в 1 мкл, в одном флаконе 100 мкл с 500 U, в 1 упаковке 10 фл по 100мкл Технические характеристики набор состоит из 10 микропробирок содержащий 100 мкл полимеразы с инструкцией к применению. Эксплуатационные характеристики Активируется после 3 минут денатурации при 95°С. ДНК-полимераза предназначен для проведения классической и реал-тайм ПЦР в амплификаторах с горячем стартом. Высокоспецифичный, чувствительный фермент, активность 1 мкл полимеразы равен на 5 единиц U. храниться и транспортируется при температуре минус 20°С | набор состоит из 10 микропробирок по 100 мкл | 1 | 780000 | 780000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
13 | Сертифицированная агароза для проведения электрофореза ПЦР продуктов для системы PROTRANS | Область применения ТРУ HLA-типирование, молекулярная биология Агароза предназначена для приготовления агарозного геля и для дальнейшего проведения электрофореза при постановке ПЦР-анализа.. Качественные характеристики леофилизированный гомогенный, мелкий однородный порошок белого цвета, без запаха. в упаковке 1 кг Технические характеристики Размер частиц (A.S.T.M. ) : меньше 250 мкм 0.55 % меньше 149 мкм 27.60 % меньше 105 мкм 34.00 % меньше 74 мкм 19.45 % больше 74 мкм 21.20 % Влага : 4.84 % Зола : 0.39 % Сульфат : 0.122 % Концентрация : 1% 1.5% Прозрачность (NTU) : 3.80 pH в растворе : 6.84 pH в геле : 7.08 Колориметрия (Абсорбция) : 0.032 n m u (450nm) Прочность геля (Cherry Burrel) : 1,090 g/cm2 2,525 g/cm2 Температура гелеобразования : 36.3 °C Температура плавления : 88.9 °C Функциональность: молекулярно-биологическая агароза, приминяемая в молекулярной биологии, с очень высоким молекулярным весом, с очень низким содержанием сульфатов, который должен обеспечивает высокую прочность, высокую электрофоретическую подвижность ПЦР продуктов в 2% агарозном геле. Комплектация: флакон содержащий 1 кг агарозы. Эксплуатационные характеристики Агароза должна быть валидирована с наборами, Protrans, Inno-train, Omixon.Хранить при температуре 15+25°С в темном месте. Нельзя хранить вместе с органическими растворителями и химическими веществами | упаковке 1 кг | 1 | 560560 | 560560 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
14 | Гель RED для окраски агарозного геля при проведении электрофореза ПЦР анализа | HLA-типирование, молекулярная биология Предназначена для окраски агарозного геля и для дальнейшего проведения электрофореза при постановке ПЦР-анализа. Величина показателей водный раствор, раствор в ДМСО, концентрат 10000х в упаковке 0,5 мл. Требования к комплектации: флакон содержащий 0,5 мл красителя Краситель GELRED применяется для окраски дцДНК, ссДНК или РНК в агарозных гелях или полиакриламидных гелях для визуализации ПЦР продуктов после проведения горизонтального электрофореза. Длина волны возбуждения флуоресценции, 300 нм (УФ); GelRed представляет собой интеркалирующую нуклеиновую кислоту краситель, используемый в молекулярной генетике для электрофореза ДНК в агарозном геле. GelRed структурно состоит из двух субъединиц этидия, которые соединены линейным оксигенированным спейсером. Его флуорофор и, следовательно, его оптические свойства по существу идентичны таковым у этидия. бромид. Под воздействием ультрафиолетового света флуоресцирует оранжевым цветом, который усиливается после связывания с ДНК. Вещество GelRed выпускается в виде раствора в безводном ДМСО или сверхочищенной воде. | упаковка | 1 | 224570 | 224570 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
15 | Градиент плотности для выделения лимфоцитов из периферической крови, упаковка 500 мл/фл | Область применения ТРУ Клеточная биология. Градиент плотности применяется для выделения лимфоцитов из периферической крови Качественные характеристики Градиент плотности содержит фикол 5,6%, натриумдиатриозат с плотностью 1,007±0,001г/мл, стерильный, в упаковке 1 флакон по 500 мл. Технические характеристики Вязкое жидкое вещество прозрачного цвета, с плотностью 1,007±0,001г/мл Комплектация: флакон содержащий 500 мл вещества Эксплуатационные характеристики Применяется для выделения лимфоцитов методом центрифугирования, после чего эритроциты осаждаются, а лимфоциты остаются между слоями плазмы и градиента плотности. Храниться и транспортируется при температуре плюс 4С/8°С | упаковка 1 флакон по 500 мл. | 1 | 215534 | 215534 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
16 | Положительный контроль для лимфоцитотоксического теста, упаковка 0,5 мл | Область применения ТРУ Иммунология, иммуногенетика и клеточная биология. Положительный контроль применяется для постановки лимфоцитотоксического теста. Качественные характеристики Основной частью положительного контроля является особым образом инактивированная сыворотка человеческого происхождения, полученная из пула (5-7) доноров мужчин с АВ (IV) группой крови. Положительный контроль вызывает 100% лизис (разрушение) всех тестируемых лимфоцитов, является контролем на активность кроличьего комплемента. Упаковка 0,5 мл 7 Технические характеристики Жидкость, безцветная. Комплектация: флаконы, содержащие 0, 5 мл положительного контроль 8 Эксплуатационные характеристики Положительный контроль должен быть позитивным в реакции микролимфоцитотоксического теста со всеми тестируемыми лимфоцитами. Храниться и транспортируется не выше минус 20°С в темном месте. | Упаковка 0,5 мл | 1 | 53328 | 53328 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
17 | Отрицательный контроль для лимфоцитотоксического теста, | Область применения ТРУ Иммунология, иммуногенетика и клеточная биология. Отрицательный контроль применяется для постановки лимфоцитотоксического теста. Качественные характеристики Основной частью отрицательного контроля является особым образом инактивированная сыворотка человеческого происхождения, полученная из пула (5-7) доноров мужчин с АВ (IV) группой крови. Упаковка 0,5 мл Технические характеристики Жидкость, безцветная. Комплектация: флаконы, содержащие 0, 5 мл отрицательного контроля Эксплуатационные характеристики Отрицательный контроль является вспомогательным материалом для проведения микролимфоцитотоксического теста. Служит для проверки жизнеспособности лимфоцитов. Отрицательный контроль должен быть негативным. Все реакции на типирующей панели оцениваются в сравнении с отрицательным контролем Храниться и транспортируется не выше минус 20°С в темном месте. | Упаковка 0,5 мл | 1 | 53328 | 53328 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
18 | ДНК маркер для определения длины фрагментов двойной спирали ДНК от 50 до 1500 ед при проведении электрофореза ПЦР продукта. | Область применения ТРУ HLA-типирование Предназначен для быстрого и точного определения длины фрагментов двойной спирали ДНК от 50 до 1500 ед Качественные характеристики Фрагменты двойной спирали ДНК разделяется на 5 следующих бандов: 1500 bp, 850 bp, 400 bp, 200 bp, 50 bp. Упаковка содержит 5 флакона по 500 мкл готового к использованию реагента Технические характеристики Комплектация: 5 флакона по 500 мкл ДНК маркера Эксплуатационные характеристики предназначен для быстрого и точного определения длины фрагментов двойной спирали ДНК от 50 до 1500 ед. в 96-волновом формате. Храниться при комнатной температуре, после вскрытия в +4/+8°С, при длительном хранении - минус 18°С. | Упаковка 5 флакона по 500 мкл | 1 | 312480 | 312480 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
19 | Набор контрольного материала для калибровки анализатора «CompoLab TS» | Область применения ТРУ Предназначен для контроля качества анализа гемоглобина на Системе измерения уровня гемоглобина «CompoLab TS»» . Может использоваться как часть лабораторной программы оценки компетентности оператора. Предназначены для проведения внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований. Проверка рабочих характеристик материалов в ходе плановых тестов (используемых оборудования, методик). Качественные характеристики Набор содержит 3флаконов: 1с низким, 1 со средним и 1 с высоким уровнем содержания аналитов. Форма выпуска : набор 3 флаконов по 1,9мл суспензии цельной крови человека Технические характеристики Трехуровневый материал, изготовленный на основе человеческой цельной крови Эксплуатационные характеристики Стабильность продукта после открытия в плотнозакрытом флаконев течении 60 дней при температуре от +2до+35°С, 6-месячный срок годности при температуре 2-8°C. Хранение при температуре +2-+25о С. Во время транспортировки допустим диапазон температур от -30 о С до +70о С в течении не более 24 часов Не подвергать флаконы воздействию прямых солнечных лучей! | Набор из 3 флаконов | 12 | 62000 | 744000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
20 | Кюветы для измерения уровня гемоглобина для системы «CompoLab TS» | Область применения ТРУ Предназначены для диагностики in vitro определения гемоглобина на анализаторе «CompoLab TS» Качественные характеристики Микрокюветы одноразовые. Форма выпуска: упаковка по 100 шт Технические характеристики Кювета без реактива Микрокюветы изготовлены из полистирола Эксплуатационные характеристики Устойчивы к воздействию температуры и/или влажности. Вскрытая упаковка микрокювет сохраняет стабильность в течение 2,5 лет. Хранение при температуре 0-+50 °C.. в сухом месте | упаковка | 55 | 42000 | 2310000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
21 | 3% раствор глюкозы | 3% раствор глюкозы. Стерильный!В стеклянных флаконах по 200мл | фл | 84 | 560 | 47040 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
22 | 4% раствор борной кислоты | 4% борной кислоты. Стерильный!В стеклянных флаконах по 200мл | фл | 48 | 480 | 23040 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
23 | 4% раствор цитрата натрия | 4% раствор цитрата Na. Стерильный!В стеклянных флаконах по 200мл. | фл | 48 | 500 | 24000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
24 | Бахилы | Бахилы одноразовые. Безворсовая и водостойкая полиэтиленовая пленка. Толщина не менее 20 микрон. Цвет: синий. Размер: 15х41см. Упаковка: 50 -100 шт. | пары (50 пар в упаковке) | 26590 | 12 | 319080 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
25 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические химические одноразовые Термоиндикатор МедИС-120/45-1 | Индикаторы МедИС предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. Характеристики продукта: • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий; • чёткий цветовой переход от начального зелёного к конечному коричневому; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов; • гарантийный срок годности – 36 месяцев. Наименование индикатора Режим воздушной стерилизации (температура, °С /время, мин / давление пара, Мпа) Наименование индикатора Режим воздушной стерилизации (температура, °С /время, мин / давление пара, Мпа) - 120+2/45+3/0.11+0.02 Контрольные значения (температура,°С/время, мин) - 120/45 | упаковка (1000 шт) | 2 | 6528 | 13056 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
26 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические химические одноразовые Термоиндикатор МедИС-132/20-1 | Индикаторы МедИС предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. Характеристики продукта: • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий; • чёткий цветовой переход от начального зелёного к конечному коричневому; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;• гарантийный срок годности – 36 месяцев. Режим воздушной стерилизации (температура, °С /время, мин / давление пара, Мпа) - 132 ± 2/20+2/0.20 ± 0.02 Контрольные значения (температура,°С/время, мин) - 130/20 | упаковка (1000 шт) | 5 | 4000 | 20000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
27 | Водорода перекись 27,5% | Перекись водорода медицинская в концентрации 27,5% | кг | 54 | 2100 | 113400 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
28 | Водорода перекись 30-40% | Используются для проведения предстерилизационной очистки МИ, обработки помещений Показатели Величина показателей Средство "Водорода перекись медицинская" представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с содержанием пероксида водорода (ПВ) в качестве действующего вещества. Средство "Водорода перекись медицинская" обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной, фунгицидной и спороцидной активностью. Антимикробные свойства средства сохраняются в присутствии моющих средств, добавляемых с целью придания рабочим растворам "Водорода перекиси медицинской" моющих свойств. Содержание перекиси водорода не менее 30-40% Хорошо растворяется в воде. Допускается снижение массовой доли перекиси водорода в течение гарантийного срока хранения в растворе медицинской перекиси водорода - 1,5% Расфасована в ПЭТ-канистры по 11,4 килограмма. Срок годности не менее 6 месяцев. | канистра | 24 | 26904 | 645696 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
29 | Азур эозин по Романовскому | Область применения ТРУ Предназначен для применения в качестве красителя форменных элементов крови при окраске препаратов периферической крови. Качественные характеристики Раствор синего цвета.Форма выпуска- Флакон на 1 литр. Технические характеристики Состав: 0,76% р-р Азур-эозина в смеси метанола и глицерина - 1 флакон (1 л) 2). Концентрированный раствор фосфатного буфера - 1 флакон (10 мл) Эксплуатационные характеристики 1л красителя рассчитан на окрашивание 3-6 тыс. мазков крови при разведении красителя в 10-20 раз.Рекомендуется использовать рабочие красящие смеси с рН=6,4-6,8. Для приготовления рабочей красящей смеси 0,76% азур-эозин развести в 10-20 раз в свежей дистиллированной воде. Буфер следует вводить в воду до прибавления красителя из расчета 0,05-0,1 мл на 100 мл рабочего раствора | Флакон на 1 литр | 1 | 6700 | 6700 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
30 | Эозин метиленовый синий по Май –Грюнвальду | Область применения ТРУ Предназначен для применения в качестве фиксатора или красителя форменных элементов крови при окраске препаратов периферической крови, обеспечивает предварительную окраску и фиксацию препаратов крови Качественные характеристики Раствор синего цвета. Форма выпуска - полиэтиленовый флакон объемом 1 л Технические характеристики Фиксатор-краситель форменных элементов, представляет собой 0,2 % раствор сухого эозина и метиленового синего в метаноле (метиловом спирте). В состав раствора по Май-Грюнвальду входит метанольный раствор 0,25% концентрации. Раствор представляет собой смесь красителей метиленового синего, эозина и азура I (размер включаемых в смесь красителей определяется в специально подобранном соотношении в зависимости от спектральных признаков вещества). Эксплуатационные характеристики 1 л, рассчитан на фиксацию до 3000 препаратов и окраску 2000 препаратов | Флакон на 1 литр | 1 | 3850 | 3850 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
31 | FUJI DRI-CHEM SLIDE GPT/ALT-PIIIS Аланин-аминотрансфераза (глютамино-пировиноградно-кислая трансаминаза). Для биохимического анализатора «FUJI DRI-CHEM» | Область применения ТРУ Предназначены для диагностики in vitro определения АЛТ на анализаторе «FUJI DRI-CHEM.» Качественные характеристики Слайды для определения аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме колориметрическим методом Форма выпуска: Упаковка не менее 24 шт Технические характеристики Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой . Эксплуатационные характеристики Совместимы с анализатором FUJI DRI-CHEM. Условия эксплуатации 10 - 35 ºC. Хранение при температуре +2-+8 °C.. в сухом месте | Упаковка 24 шт | 200 | 17000 | 3400000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
Бас медбикеніің м.а. ___________________ Кузнецова А.В